{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":3,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[14,0,14,2],[2,0,4,0],[5,0,8,0],[9,0,11,0],[12,0,13,0],[2,1,4,1],[5,1,8,1],[9,1,11,1],[12,1,13,1],[2,2,4,2],[5,2,8,2],[9,2,11,2],[12,2,13,2]]}
["云浮市（罗定）第三人民医院医疗设备采购设备技术参数表"]
["编号","名称","技术参数"]
[1,"磁刺激仪(1拖2)","一、适用范围：主要用于治疗精神和神经系统的疾病。 \n二、技术参数要求\n1. 最大磁感应强度：≥6T，最大磁感应强度允差±5%（需提供相关证明材料）。 \n2. 输出脉冲重复频率：0. 01 Hz～100Hz 可调；1 Hz 以下步长 0.01Hz, 1Hz 以上步长 1Hz；允差 ±3%（需提供相关证明材料）。 \n3. 脉冲上升时间：50μs ±10μs；脉冲持续时间：340μs ±20μs。\n4. 磁感应强度最大变化率范围：60kT/s～90kT/s，允差：±5% (需提供相关证明材料)。\n5. 要求具有双通道，标配两个刺激线圈。能增配其他线圈，如圆形线圈、动物线圈、儿童线圈、伪线圈等等（需提供相关证明材料）。 \n6. 冷却系统：液冷散热系统。 \n7. 刺激线圈具备温度、磁场强度和磁场上升率 3 种显示功能，温度显示精度±0.5°C，方便治疗师实时了解线圈温度与磁场强度，确保治疗安全性（需提供设备的实物图片）。 \n8. 刺激线圈具有脉冲计数功能，并能够在线圈显示屏以及软件中显示（需提供相关证明材料）。 \n9. 磁刺激线圈表面温度≤40℃，当刺激线圈温度超过该温度，磁刺激仪应自动停止刺激输出（需提供相关证明材料）。  \n10. 标配运动诱发电位检查模块：可实时同步记录多靶肌 MEP，可用于在治疗中进行电生理安全监测。 \n11. 要求设备支持 24h 持续刺激输出，当冷却系统发生故障时，有提示或停止磁场输出（需提供相关证明材料）。 \n12. 运动诱发电位检查模块具备无线传输功能（需提供相关证明材料）。 \n13. 提供快速切换线圈功能：无需插拔线圈，长按线圈按键即可完成线圈快速切换（需提供相关证明材料）。\n14. 标配触控式一体机（触摸屏），一体机与工作站需要紧密固定。具备一键断电关机功能，无中病毒风险。 \n15. 开放式设计平台，具备延时触发功能；提供触发输入输出通用接口，可用于连接其他设备，如：电刺激、EMG、近红外、导航等。 \n16.恒定电容，可支持设备使用年限（或使用寿命）10 年（需提供相关证明材料）。\n17.运动诱发电位监测模块技术指标 \n（1） 通道数量要求：≥2 通道。 \n（2）工频陷波器：要求具有 50Hz 陷波滤波器，衰减后幅值应不大于 5μV（峰-谷值）。\n18. 要求一体机符合 YY 0505-2012 医用设备 EMC 要求。（需提供相关证明材料）\n19.服务能力要求：能提供工作日 8 小时免费客服电话服务。 \n20. 要求提供自动阈值检测功能：能自动调节刺激强度，分析由运动诱发模块采集到的肌电信号，确定运动阈值（需提供相关证明材料）。 \n21. 具有单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含 TBS 模式）等常见磁刺激模式。 \n22. 具备支持多种神经电生理检测项目：如MT 阈值检测、MEP 评估、CMCT、ICI/ICF、CSP等。 \n23. 提供的治疗界面能够实时采集运动诱发电位，能提供大脑解剖定位图辅助定位。 \n24. 能大量存储患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存； 配置病员管理云系统：多台设备病员信息局域网内共享。 \n25. 具有内置多种专家方案，能自定义编辑方案，能组合方案，供临床医生选择。 "]
[]
[]
[2,"脑电生物反馈治疗仪（1拖20）","一、设备基本功能要求\n1、适用于焦虑症、注意缺陷、多动障碍、抽动障碍、抑郁症、睡眠障碍、成瘾性疾病等神经精神疾病的脑电生物反馈治疗。\n2、提升设备临床的使用率，适用更广泛的治疗群体，无临床禁忌症。\n3、无线网络平台：采用无线传输方式技术，采集器和信号接收器相距10米时，无线传输丢包率小于3%，医疗器械注册证上体现团体无线技术，实现 1 个团体无线接收器对应 20 人或以上信号采集器，可同时对 20 人或以上进行数据采集、分析、处理与交换；传感器与主机或控制端无导联线或电极线等连接，治疗训练时病人可以不受干扰的移动，增加病人治疗过程中的自由度。\n4、一体化信号处理器，同时同步采集 EEG、HRV 及肌电 EMG 信号，实时反应心理与身体的压力与放松情况，亦可进行生物反馈训练。\n5、可对患者生理信号（脑电波、表面肌电或者心率变异性等）进行团体测试。（需提供检验报告）\n6、无线型披戴式传感器具备心理状态信号显示功能，显示实时直观的反馈每一个使用者的即时的心理状态，避免误诊。\n7、人脸识别功能：当患者在本机镜头前可自动进入人脸识别界面，获取患者信息并与信号采集器进行配对训练。(需提供证明材料)\n8、信号采集器充电方式采用无线充电。(需提供证明材料)\n9、主机采用 NFC 技术读取无线信号接收器，并与人脸识别采取的患者信息相匹配。(需提供证明材料)\n二、技术参数要求\n1、实时采集脑电、肌电等生理信号，AD 采样位数≥24bit，AD 采样率≥2000Hz(需提供证明材料）\n2、肌电 sEMG 测量范围：1~100μv（R.M.S.），分辨率：≤0.2μv（R.M.S.），输入噪声：＜1μv（R.M.S.）\n3、sEMG 通频带：25~450Hz，sEMG 差模输入阻抗：＞5 MΩ，sEMG 共模抑制比：＞100 dB\n4、sEMG 阻抗测试：有\n5、BVP 测量范围：0~100%\n6、脑电信号共模抑制比：各通道不小于 100dB，噪声电平：不大于 2uV(需提供证明材料)。\n7、信号采集具备状态指示灯，可随放松指数变化呈现不同状态颜色；具备耳畔提示音功能，一对一干预患者(需提供证明材料)。\n8、无线数据传输性能要求：信号采集器和无线接收器相距 10 米时，无线传输丢包率小于3%。\n9、基线测试，多人，时间五分钟，自动生成测试数据报告，内置通用参考常模，并可选用标准压力评估和特定压力评估。\n10、团体放松训练：呼吸放松、肌肉放松、冥想放松。(需提供检验报告)\n11、团体训练模式：团体协作式训练方案，使参加团体训练的所有成员，可以保证同一时间互动。\n12、血容量脉搏信号（BVP）经处理后可获得 SDNN、RMSSD、PNN50、TP、VLF、LF、HF 等时域、频域及非线性等心率变异性（Heart Rate Variability）指标。\n13、报告模式：由评估报告、训练报告和趋势报告构成。包含放松指数、肌电指数以及时域、频域和非线性的心率变异性指标。\n14、开放的多媒体库：根据客户的个性化需求，放入音频、视频格式的文件。\n三、产品组成及服务 \n1、团体版推车，具备储运、无线充电、人脸识别、NFC 通讯、临时存放、工作平台、灵活移动等功能。 \n2、产品组成：≥20 个信号采集器。 \n3、软件免费升级。\n四、配置清单(配置清单是最低要求，供应商可以提供同等或更加优质配置）\n1、团体无线接收器：1 台。\n2、信号采集器：20 个。\n3、笔记本电脑：1 台。\n4、生物反馈软件：1 套。\n5、电脑音箱：1 套。\n6、打印机：1 台。\n7、推车：1 台。"]
[]
[]
[]
[3,"计算机认知矫正治疗系统（1拖20）","一、适用症：用于轻度认知障碍的辅助治疗及精神类认知功能障碍的评估与训练康复。（需提供证明材料）\n二、功能要求：具有医生系统操作功能，管理系统功能和用户系统操作功能。\n三、系统要求：\n1、医生系统:\n（1）具备人员管理功能：能够查询、新建患者用户基本信息，能录入患者面容，并对患者分配评估或训练任务。（需提供证明材料）\n（2）档案管理功能：查看患者基础信息及概况，包括：测评概况、训练概况、统计概况等，能够对患者的测评结果出具相应报告。\n（3）能够查看认知能力分布图、积分折线图、测评趋势图。（需提供软件界面截图）\n（4）认知障碍评估功能：能通过各种评价方式，对患者的认知、症状、心理进行全方位评估。\n（5）认知障碍训练功能：从认知的六大维度，训练患者注意力、记忆力、感知觉、执行能力、语言、社会认知，达到治疗效果。（需提供证明材料）\n（6）状态监控功能：支持对设备的异常情况、任务进程、登录状态的进行监控。\n（7）方案管理功能：支持新建、修改标准、个人方案。\n（8）系统设置功能：可设置报告内容，调整报告格式。\n（9）报告可设置医生手写电子签名和机打签名。（需提供软件界面截图）\n2、管理系统要求：\n1）具有工作统计、账户管理、临床数据管理、人员管理和设备管理等功能要求。支持科室间的评估及训练数据分析、统计；支持个人账户基本信息查询和编辑；支持科室间的评估及训练数据基于统计学变量的分析、统计；根据管理账户角色权限进行新建、查询、修改该权限下的人员信息和查看设备绑定情况。\n3、用户系统:\n（1）具有测评、训练和报告功能。能够接收测评任务，完成相关测评工作；接收训练任务，完成相关认知训练工作；查看训练完成情况。\n四、软件系统的其他要求：\n1、 每组服务器支持最大 300 并发数（需提供证明材料）。\n2、架构模式：能够线上线下同步传输，采用 B/S，C/S混合架构，支持在医院内大规模不限数量部署。支持集中\n治疗与分科室治疗等多应用场景。（需提供证明材料）\n3 、测评与评估：\n（1） 测评方式：支持 PC 或平板等多种测评方式。同时具备自评和他评两种评估方式，既可以在医生端进行他评，也可以在用户端进行自评。\n（2） 评估工具：系统须拥有大量专业的权威量表+范式满足临床各科室需求。\n侧重于整体评估与各认知维度的精细化评估。\n4 、训练与治疗：\n（1）认知训练方案：针对6大训练模块，科学训练，可个性化设置训练方案。\n（2）进阶自适应的治疗模式：采用循序渐进的训练模式，帮助用户进行从易到难进行治疗。\n（3）患者接受治疗时可通过人脸识别登录。（需提供软件可人脸识别登录截图证明）\n5、硬件配置：治疗终端≥20 个。"]
[]
[]
[4,"十二导联心电图机","1.标准12导联，具备心电信号采集与热敏打印功能；\n2.可支持条形码使用扫描枪接收患者；\n3.支持内部数据存储，内置存储容量≥800份；\n4.模数转换（A/D转换）≥24位；\n5.波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动；\n6.支持数据转存、回放、再分析，更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；\n7.无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；\n8.12导心电波形能同时打印于A4大小的热敏纸；\n9.输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；\n10.心电放大器：直流耦合；\n11.可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸；\n12.电压分辨率≥1uV；\n13.标准USB接口，可接U盘拷贝，U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告；\n14.记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm；\n15.电池单次充电可供打印报告份数≥400份；\n16.走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s；\n17.支持屏幕能预览完整的心电图报告；\n18.重量≤5Kg。\n19.开机出波形时间：≤7秒；\n20.具有起搏器信号检测，起搏器采样率≥16,000Hz。"]
[]
["注：可以只对其中一个产品或多个（全部）产品进行报价，所报的产品须符合本项目参数要求"]